**Technická specifikace**

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

**„Obnova vybavení ošetřovatelské služby FCHSK“**

**Část A**

1. **oxygenátor/kyslíkový koncentrátor**

* pro domácí péči
* jmenovitý průtok 1 - 5 l/min (případně větší rozsah)
* koncentrace kyslíku 90%
* hluk max. 42 dB
* vybavení: zvlhčovač, dýchací kanyla

1. **injekční pumpa/lineární dávkovač**

* rychlost dávkování min. 0,1 - 900 ml/hod
* přesné dávkování kroku po 0,1 ml
* přesnost podávání min. +/-2%
* bolusové podávání
* požadovaný typ stříkaček od různých výrobců
* stříkačky o velikosti min. 10, 20 a 30 ml (možno i větší rozsah nad stanovené limity)
* snadno přenosný
* doba chodu přístroje po odpojení ze sítě min. 3 hod. na vlastní zdroj proudu

*Pozn.:*

* + - * 1. *veškeré dodávané zboží bude nové, nepoužité*
        2. *hodnoty jednotlivých parametrů nabízeného zboží mají toleranční rozsah +/- 10%*